气相色谱仪参数要求

参考型号为Agilent 8860，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：

一、主要技术参数指标：

1、工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境15 ℃-35 ℃

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

2、柱温箱

2.1温度范围:室温以上8-425 ℃

2.2温度设定值精度:0.1 ℃

2.3柱温箱升温速度:≥5 /min

2.4 柱温箱降温速度:300 ℃ 到50 ℃＜6分钟

2.5柱温箱具有降温功能,保证第二次进样时基线不出鬼峰

2.6升温程序:≥20阶

2.7能够支持与气相色谱仪主机同一品牌的SCD及NCD检测器

2.8仪器采用电容式6英寸以上触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息以及信号图确认分析

2.9仪器本身采用智能移动浏览器界面控制，通过仪器本身的浏览器界面可远程操作查看设置信息、解决问题、检测泄露、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行以及管理方法等

2.10无需通过色谱工作站即可远程编辑气相的方法和序列

2.11在实验室网络可及的范围内任何地点可远程查看仪器状态并运行诊断

3、电子气路控制

3.1大气压力传感器补偿高度或环境的变化

3.2压力设定值和控制精度:0.01psi

4、气体进样口

4.1最高使用温度:≥400 ℃

4.2压力设定范围:0-100psi，压力设定精度0.01psi（小数点后面第二位能输入并在仪器中运行中保持）

4.3总流量设定范围:0-1250ml/min

4.4电子气路控制，电子参数设定压力，流速、线速度和分流比

4.5分流比:≥10000:1

4.6扳转式进样口设计，无需工具即可方便进样口的维护及称管更换

5、火焰离子化检测器 (FID)

5.1最高操作温度 425 C

5.2 MDL < 3 pg 碳/s，以十三烷计

5.3线性动态范围 > 107，采用 N2 载气和 0.29 mm 内径喷雾

5.4最大数据采集速率≥ 500 Hz

5.5全程数字数据路径能够在一次运行中对整个 107 浓度范围内的峰进行定量分析

6、电子捕获检测器 (ECD)

6.1最高操作温度 400 C

6.2尾吹气类型为氩气/5% 甲烷或氮气

6.3放射源 < 15 mCi 63Ni

6.4MDL < 9 fg/mL 林丹

6.5采用林丹时动态范围 > 104

6.6配备隐藏式阳极和高流速，可防止污染

7、色谱工作站

7.1功能强大、多任务、多窗口、多用户的色谱数据处理软件

7.2简单直观的图形环境界面，快捷进入不同数据处理功能

7.3软件可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序

7.4具有保留时间锁定软件:可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认

7.5仪器面板控制:仪器面板可控制所有参数的设定及控制仪器的运行

7.6应提供序列的出峰预览功能，应可以不打开谱图的情况下，查看序列的主峰和杂质峰出峰情况

7.7积分应该包括手动和自动积分功能

8. 配置

8.1 主机1套+27寸显示屏

8.2 FID 检测器1套

8.3 ECD检测器1套

8.4 阀组件1套

8.5 色谱工作站软件 1套

8.6 氢气发生器1台

8.7 无油空气发生器1台

二、售后服务：

1.仪器在安装校准调试过程中对工作人员进行现场培训；仪器验收合格后，对实验室1位工作人员进行国内用户高级培训，此培训时间不少于40小时；

2.自仪器验收合格签字日起算，在仪器正常使用第三个月，对实验室人员进行一次提高性质的培训，时间不少于20小时；

3.在仪器保修期的最后10个工作日中，对仪器进行一次全面的检测和维护；

4.免费保修壹年，保修期自仪器验收合格签字日起算；

三、其他事项：

请提供科教进口免税价格（另需提供非免税价格仅供参考）。

交货时间：合同签订后6个月内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所