自动进样装置参数要求

一、主要技术参数指标：

1、工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境15 ℃-35 ℃

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

2、操作指标要求

* 仪器需适配于双源单波长激发- 能量色散X射线荧光光谱仪  （型号：MERAK-SC 或MEGREZ-α）

2.1大于90位自动进样单元与机器软件同步，进样速度和时间可自行设置；

2.2自动进样期间可以选择暂停，也可选择继续进样。进样间隔时间0-10分钟内可调，精确到秒。进样顺序可以选择起始位和结束位，也可选择某一段的序列；

2.3进样与抽真空系统可通过软件实现自动切换。

2.4实时监控机器运行状态，当X射线荧光光谱仪出故障或者出现机器未就绪状态，自动进样器可以及时停止测样；

2.5开机自动校准与自检，测样完成后会自动校准位置，三轴自动进样机器人系统，位移重复性精度＜0.1mm；

2.6具备自动扫描条形码输入样品编号功能；

3. 配置

3.1 自动进样器机械臂

3.2 样品托盘3个（96位）

3.3 电源线

3.4 USB数据线

3.5软件

3.6 不锈钢样品托96个

二、售后服务：

1. 仪器在安装校准调试过程中对工作人员进行现场培训；仪器验收合格后，对实验室1位工作人员进行用户高级培训；

2.在仪器保修期的最后10个工作日中，对仪器进行一次全面的检测和维护；

3.免费保修贰年，保修期自仪器验收合格签字日起算；

三、其他事项：

交货时间：合同签订后1个月内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所