气相色谱仪参数要求

经前期调研，参考型号为SP-5220，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：

一、主要技术参数指标：

- 工作条件

1.1工作环境温度： 5～35℃

1.2工作环境湿度 ：5%℃～95%RH

1.3工作电压： 220V±10%， 50Hz±10%

- 色谱性能

2.1保留时间重现性<0.008%或0.0008min；

2.2峰面积重现性＜0.5%RSD；

2.3支持安装3个进样口，4个检测器；

2.4所有进样口、检测器均采用电子压力/流量控制，压力控制精度0.001 psi。

2.5显示屏采用以树莓派为服务器的Linux系统为核心的7寸触摸显示屏。

3.  柱温箱

3.1操作温度范围：环境温度 +4 ℃至450 ℃。

3.2支持 32 阶柱箱升温梯度，33 个恒温平台；

3.3升温速率：≥120℃/min，最长运行时间：10000min；

3.4降温时间：从 450℃至50℃≤4.0min

3.5程序升温重复性：≤0.5%

3.6温度稳定性：0.02%

3.7温度均匀度：0.3%

4.  进样口

4.1分流/不分流进样口

4.2最高使用温度：450 ℃。

4.3压力设定范围：0～100psi，压力控制精度为±0.001 psi。

4.4分流比：可达12500:1。

4.5具备隔垫吹扫、载气节省模式和自诊断功能。

4.6色谱柱流量控制模式：恒压模式和程序升压（10阶梯度）模式，恒流模式或程序升流（10阶梯度）模式。

4.7进样口隔垫和分流平板的更换支持无工具维护设计。

- 检测器

5.1安装数量：最多可同时安装四个检测器（六种类型供选择FID、FPD、ECD、TCD、TSD、AFD）检测器，所有检测器均为电子压力/流量控制；

5.2氢火焰离子化检测器（FID）

5.2.1最高使用温度：450 ℃

5.2.2最低检测限：≤0.92pg /s

5.2.3线性动态范围：≥107

5.2.4数据采集速率：10/20/50/100/500/1000 Hz

5.2.5具有自动点火和火焰熄灭自动保护功能

- 软件工作站

6.1支持四通道同时采集；

6.2智能诊断：具备自引导故障诊断功能；

6.3智能统计：提供仪器部件及易耗品计数器功能；

6.4智能操控：直接显示屏直接编辑并下发色谱方法参数，具备身份验证及远程协助

6.5支持仪器参数设定及实时状态显示，功能包括：双通道同时进样、远程控制、分析预览、模拟进样/培训模式；

6.6具有谱图快照、通道合并、保留时间锁定等功能，支持就绪状态、运行/剩余时间及报警信息显示；

6.7具备序列批量数据一键异常筛查功能，实现批量序列问题数据一键筛选、快速定位，无需逐一样品手动翻看。

6.8序列提供单次分析与多次分析模式，可增删行、复制、增量填充及运行中序列编辑；支持第三方序列进样，以及运行中暂停/终止及恢复起始状态的预运行功能；

6.9界面语言支持中英文切换；

6.10报告支持一键生成PDF格式，用户可自定义报告模板及批量生成导出；

6.11软件自主研发，可根据用户需求开发专用软件；

- 配置清单：

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 主机 | SP-5220 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 注样器 | 分流/不分流注样器电子气路控制系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  |  | 分流/不分流注样器电子气路控制系统 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 检测器 | FID毛细电子气路控制系统 | 1 | 套 |  |
| 5 |  |  | FID毛细电子气路控制系统 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 备件箱 | 色谱备件箱 | 1 | 套 |  |
| 7 | 工作站 | 工作站 | ChromOS | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 电脑 | 联想计算机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 耗材包 |  | 气路备件清单(B) | 1 | 套 |  |
| 10 |  |  | 毛细柱消耗品 | 1 | 套 |  |
| 11 | 进样器 |  | 顶空进样器32个样品位6个加热位 | 1 | 个 |  |
| 12 |  |  | 自动六通阀 | 1 | 个 |  |
| 13 |  |  | 液体自动进样器，19位 | 1 | 个 |  |
| 14 | 过滤器 |  | 脱水过滤器 | 1 | 个 |  |

三、售后服务：

1. 报价产品主机及配套设备(耗材除外)免费质保1年，自验收合格之日起计算，质保期期内提供免费维修(人为破坏因素除外);

2. 提供终身维护保障，质保期内因产品质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务。

3. 维修响应时间不超过4小时，提供远程技术支持或48小时内到达用户现场提供维修服务。

4. 具备长期提供货物易损耗零配件的能力，在产品的全寿命周期内为用户提供相应的备品备件，保障用户设备的正常运行。

交货时间： 合同签订后，20个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所