体视荧光显微镜参数要求
中国科学院南京土壤研究所因项目研发需要，拟采购一台体式荧光显微镜，经前期调研，参考型号为广州明美MZX81，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。
一、参数要求：
★1.采用伽利略连续变倍光学系统，实现明场,荧光，荧光模块为LED荧光模块，使用寿命长达2万小时以上，显微镜、荧光附件、相机、软件为同一品牌。
2.大视野目镜WF10X /F.N.22mm
3.无铅观察筒，30°倾斜，光路选择：双目100%，摄像单目100%
★4. 1X平场复消色差物镜，工作距离：90mm；方便接入10X、20X物镜。可方便高倍观察细胞
5.连续变倍比：10:1(变倍范围：0.63x至6.3x)，最大倍数到126倍，每一放大倍数处的点停定位机构.
6.连续放大倍率：6.3‒63X，
★7.荧光激发模块：蓝、绿色激发组，紫外激发组, 蓝绿激发组转盘式切换，紫外激发光纤激发,荧光激发块上带液晶显示，每个波段亮度可以显示并记忆。
8. 荧光模块参数
8.1绿色激发组:激发滤光片510-550 nm
8.2蓝色激发组:激发滤光片460-490nm
8.3紫外激发组：激发滤光片330-380 nm
★9.底座：LED光源照明，底座内置反光板装置和调节杆，可调整反光板角度和距离光源位置，实现不同距离和角度的斜射光照明，提高显微镜衬度，方便观察样品细节角度。
10.带XY载物台，方便移动，调焦机构带微调。
[bookmark: _GoBack]11. 900万像背照式素相机，采用电子卷帘快门、128Mb图像缓存，USB3.0 B型接口，5Gbps，支持DirectShow / TWAIN软件接口，带制冷。
★12.标配软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。
13.功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。
★14.支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持8通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄。
15.支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。
★16. 多图比对功能，样品同一视野可以同屏多图比对，并有标注功能，一键选取同一位点，清晰比对同一位点的图像细节；
17.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）；
18.支持反射率测量.
二、售后服务要求：
1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；
2. 所提供产品应为全新商品且符合国家法律法规的规定；
3质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。
交货时间：合同签订后10个工作日内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所
 

