便携式平面光极分析仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置便携式平面光极分析仪一台，用于水体、沉积物、土壤及植物根际O₂、pH、CO₂等物理化学参数二维分布及动态监测研究。具体配置和性能指标不低于如下标准：
[bookmark: OLE_LINK12]一、核心检测指标要求：
1.DO（溶解氧）指标：0–100%
2.pH指标：6–9
3.CO₂指标：0–40 matm
[bookmark: OLE_LINK13]二、光学成像系统主要指标：
1.设备主体尺寸：≤38 cm×18 cm×22 cm
2.LED光源：波长范围400 nm–500 nm
3.相机像素：≥1250万彩色
4.相机分辨率与帧率：
· [bookmark: _GoBack]4088×3072 @15 fps
· 3840×2160（ROI）@15 fps
· 2044×1536（BIN2）@15 fps
· 1920×1080（ROI+BIN2）@15 fps
5.像元尺寸：3.1μm
6.快门类型：电子卷帘快门（Rolling）
7.触发方式：软件触发
8.曝光时间：41μs–1 s
9.增益范围：1X–32X，步长0.125
10.光谱响应：380 nm–650 nm
11.图像处理（ISP）：软件平台集成
12.曝光控制：手动曝光/自动曝光/区域曝光
13.白平衡：连续自动白平衡/一次性白平衡/区域白平衡
14.拍照支持格式：RAW、BMP、JPG、PNG

[bookmark: OLE_LINK14]三、软件与数据接口要求：
1.操作系统支持：Windows XP 32Bit；Windows 7/8/8.1/10 32/64Bit
2.数据接口：USB 3.0，5 Gbps，B型接口
3.整机功耗：≤1.8 W
4.电源要求：交流198–242 V，50 Hz/60 Hz，允差±1 Hz
5.镜头接口：C接口
四、配套服务与配件要求：
1.标配配件：
· 设备主体一套，三角架一个，连接线一套
· 相机镜头1个，滤镜3个
· DO荧光膜（10 cm×10 cm）、pH荧光膜（8 cm×8 cm）、CO₂荧光膜
（10 cm×10 cm）各1张
· 培养盒1个，软件一套（含配套相机及串口驱动等）
2.安装调试：厂家免费上门安装、调试、设备试运行，免费培训操作人员（含仪器原理、使用、日常维护及现场操作）。
3.质保售后：自验收合格之日起质保≥1年；接到维修通知后2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。
4.产品要求：保证产品为全新原厂设备。
交货时间：合同签订后三个月内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所

