原子荧光光度计参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置原子荧光光度计一台，经前期调研，参考型号AFS-10。具体配置和性能指标不低于如下标准：
一、技术参数：
1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。
1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz
1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 
1.4相对标准偏差RSD：<0.6%
1.5漂移：≤1.5%/30min  
1.6噪声：≤1.5%
1.7道间干扰：≤2%
1.8线性范围: 大于三个数量级。
1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。
二、技术性能指标要求：
2.1进样系统：内置式间歇进样系统
2.1.1一体式间歇进样技术、六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调（提供证明文件）。
2.1.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）；
▲2.1.3 158位极坐标式自动进样器，全新设计的碳纤骨架PTFE取样针，避免石英针易碎问题，避免钢针扎坏自动进样器。同时减少挂液，减交叉污染。（提供PTFE材质进样针实物照片）
2.1.4支持样品快速检测，检测周期＜30s；
2.1.5支持自动在线补载流，可以达到检测过程中无人值守；
2.2 光学系统：
2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测。
2.2.2 45°斜角放置的玻璃反射镜，避免杂散光对荧光测定的影响，降低空白值。
2.2.3 内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，提高了仪器的稳定性，又可直接对火焰状态实时进行观察（提供观察窗图片）。
▲2.2.4采用平面扇形光学系统，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。不接受倾斜式光学系统。（提供证明文件）
2.3光源：
▲2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息（提供灯信息及寿命计时软件截图）。
2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率（提供证明文件）。
2.3.3 可选配简易免调元素灯支架，方便操作，无需反复调节。
2.3.4 具备信号增强功能，可提高检出性能。
2.4氢化物反应装置：
2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，有效克服记忆现象的发生，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。
2.4.2一级气液分离器采用化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高。
2.4.3二级气液分离器采用半密封气液分离装置，便捷排水设计，有效消除水蒸气（提供气液分离器图片）。
▲2.4.4具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态（提供证明文件）。
2.5气路系统：
2.5.1阀岛气路控制装置，提高流量准确度和稳定性，同时具有实时压力、流速监测与报警功能；
2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%。
2.6电路系统：
2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。
▲2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰。（提供采样频率≥500Hz数据证明）
2.7 扩展功能
2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。
2.7.2具备直接进样汞、镉测试仪分析扩展功能，可升级为直接进样汞、镉测试仪，在线快速分析汞、镉（提供升级连接图和软件界面和汞镉测试谱图）。
2.8数据处理系统：
2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警。
2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换；
2.8.3 可通过主菜单，快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件；
2.8.4支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口。
三、配置清单：
3.1、原子荧光光度计主机                   1台
3.2、160位自动进样器                      1套
3.3、PTFE材质的进样针                     1套
3.4、化学气相发生气液分离装置              1套
3.5、元素灯（砷、汞、硒、锑、铋）          5只
3.6、泵管                                  2套
3.7、数据处理系统                          1套
3.8、数据存储分析仪                        1套
四、售后服务：
 提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务
交货时间：合同签订后15天内
[bookmark: _GoBack]交货地点：中国科学院南京土壤研究所

