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中国科学院南京土壤研究所拟购置酶联免疫分析仪1台。经前期调研，参考型号为FlexA-200，具体功能性指标不低于如下标准：
1、 技术参数：
   *1、显示：10英寸高分辨电容触摸屏，可视化布板，酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等
   2、光源：氙闪灯/闪烁次数>109
   3、波长范围：200 - 1000 nm，波长准确性：2nm，波长重复性：0.2nm
   4、光学系统：光栅单色器，1nm步进
   5、读数范围：0-4.0 OD
   6、带宽：<2.5nm
   *7、检测系统：2个硅光电检测管，一个测量，一个参比
   8、线性@450nm：R2 ≥ 0.999 , [0.0 - 3.0]
   9、准确性@450nm：± (1.0% + 0.003A) , (0 - 2.0];± 2.0% , (2.0 - 2.5]
   10、重复性@450nm：CV < 0.5%  精度模式；CV < 1.0%  快速模式
   11、测量速度：96孔板：快速模式<8秒， 精确模式<28秒（终点法）
*12、振荡：线性振荡，3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式
13、温度范围及均匀性：室温+4℃ 至 45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板）
*14、用户界面：内置软件，独立使用
*15、文件传输：相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑
*16、操作显示：触屏输入，安卓系统，10寸液晶显示全板信息，可外接键盘鼠标
17、内存：16G存储
18、 拥有该产品CE证书、ISO9001证书
2、 配置清单
   1、酶联免疫分析仪主机   1台
   2、触摸笔               1支
   3、鼠标                 1个
   
3、 售后服务
供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。
交货时间：合同签订后15天内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所。


