离子色谱仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置离子色谱仪一台，为保证科研工作的连续性，拟采购设备型号为谱临晟IC-20。

一、技术参数：
1.1 用途：用于与ICP-MS联用，对样品（例如高盐海水）中超微量的元素含量及其各形态含量分析，可分析的元素包括：Pb、Cd、Mn、Cu、Zn、V、Co、Ni、Fe、As、Se、Sb等，形态分析包括：As、Cr、Se、Hg、Sn、Sb等元素的形态分析。也可以用于阴离子分析。
1.2 仪器包括：离子色谱泵、自动进样器、色谱柱、ICP-MS联机接口、工作站软件、电导检测器等；所有的流路均采用PEEK材料。
1.3形态分析模式：4分钟内完成六价铬分析，在3.5%盐度的海水中，六价铬的检出限低于10ppt（以色谱峰的3倍信噪比的等量浓度为检出限）。6分钟以内完成无机砷检测，检出限低于0.1ppb。
1.4 除盐/富集模式：3分钟内完成，在3.5%盐度的海水中，Pb、Cd、Mn、Cu、Zn、V、Co、Ni、Fe的检出限均低于10ppt（以各元素色谱峰的3倍信噪比的等量浓度为检出限）。
1.5 自动稀释模式：3分钟内完成，稀释倍数最高可达20倍。
二、技术性能指标要求：

2.1 化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂
2.1.1泵类型：双电机设计，串联柱塞泵
2.1.2最大压力：35 MPa，显示精度为0.01MPa
2.1.3流速范围：0.01～5.00mL/min(以0.01递增)
2.1.4流量精度:＜0.2%

2.1.5泵头清洗装置:可自动清洗双柱塞泵头

2.2 温控柱箱：温度范围:室温+5 °C 至 80 °C

★2.3 色谱柱：填料粒径≤10um，亚氨基乙酸功能团，适用0-3.5%含盐量样品的直接分析。可螯合富集的元素包括：Pb、Cd、Mn、Cu、Zn、V、Co、Ni、Fe等
2.4 自动进样器：X Y Z三维电机驱动的自动进样器，120位。仪器具备单点自动稀释配制标准曲线，自动稀释高浓度样品功能

2.5 软件：软件能操控现有 PE ICP-MS，用于砷形态、汞形态、硒形态、铬形态、磷形态分析，也可用于高盐样品除盐/富集。联机使用中方法设置、ICP-MS参数设定、数据采集、数据处理均采用离子色谱软件，不依靠ICPMS软件。（需要提供软件界面截图，联机色谱图谱等予以证明）

三、配置清单：
3.1离子色谱仪主机 一套

3.2 彩色触摸屏 一个

3.3自动进样器 一个

3.4专用色谱柱、保护柱 一套

3.5 电导检测器 1套
3.6 联机PE ICP-MS接口和软件 一套

3.7 色谱工作站（包括数据处理系统）一套
3.8 安装启动包 一套
四、售后服务：
提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 2小时内响应， 48 小时内实施维修服务；提供终身维修服务。
交货时间： 合同签订后10天内

交货地点： 中国科学院南京土壤研究所
