盐碱地降盐促生液体土壤调理产品反应釜参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟购置盐碱地降盐促生液体土壤调理产品反应釜。经前期调研，该设备具体功能性指标不低于如下标准：
一、主要技术参数指标：
（1）产品参数：
1.反应釜容积：5L、10L
2.设计温度：350℃，使用温度≤300℃
3.设计压力：12.5MPa，使用压力≤10MPa
4.釜体釜盖材质：哈氏合金C276
5.结构形式：法兰式结构
6.升降方式：釜盖电动升降，可旋转90度，支持无线遥控升降
7.升降电机功率：250W。
8.搅拌方式：机械搅拌，搅拌转速≤800rpm
（2）产品性能：
1.管件接口：采用禁油压力表，量程16MPa，配防护等级IP67压力传感器，实时显示釜内压力，测温探头配φ3mmK型铠装热电偶，外围增加支撑套管，进、出气阀门采用针型阀，搅拌形式采用顶置式机械搅拌，电机功率400瓦，扭矩3N.M以上，配可拆卸推进式+锚式搅拌桨。
2.安全措施：①超过预设最高温度自动停止加热，超过预设下偏差温度自动停止加热，忘记连接热电偶、设备不加热，②配飞托克安全卸荷阀、大连理工防爆片，超压自动泄压，③超自设报警压力，自动报警鸣笛，报警压力可自主设置上限。
3.操控软件要求：采用7英寸高清触摸屏，可在线浏览并可导出釜内温度、转速、压力、工作时间，可调节OPH值、PID值、LDAL值、HIAL值等参数，并可设置温度、转速、报警压力，程序可设置24段，支持自整定，支持PV温度曲线和SV温度曲线查阅与对比，支持升温定时设置和保温定时设置，单次设置时间3000min，实际存储数据可达100000条。 设备自带USB接口，支持数据导出。支持设备远程监控与远程控制功能。操作人员可远程查看设备运行状态、工艺参数，下发控制指令，实现无人值守远程运维，提升设备管理效率
4.控温及密封要求：程序运行模式支持平台模式和斜率模式，加热方式采用电加热，密封方式采用隼槽结构，PPL填料密封，控温方式支持釜内和炉内控温。
[bookmark: _GoBack]5.外框采用立式一体化箱体结构，釜体、升降机构、控制器与管路系统集成于同一机架内。机柜外壳采用碳钢静电喷塑工艺，重载推杆电机需负载力6000N。
6.随机配件：扳手*2、充气钢管*1、高温手套*1、循环水泵及软管*1、大扭矩扳手*1。
（3）主要配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	釜体
	1
	件
	哈氏合金C276

	2
	釜盖
	1
	件
	哈氏合金C276

	3
	一体式控制器
	1
	件
	数据显示、程序控制

	4
	加热炉
	1
	件
	环形电加热

	5
	防爆组件
	1
	片
	超压自动泄压

	6
	安全泄压组件
	1
	件
	超压自动泄压

	7
	压力表
	1
	个
	量程16MPa

	8
	进气阀
	1
	个
	耐高温针型阀

	9
	出气阀
	1
	个
	耐高温针型阀

	10
	测温组件
	1
	件
	哈氏合金C276热电偶套装

	11
	压力显示组件
	1
	件
	配备压力传感器，数字显示，超压报警

	12
	重载推杆电机
	1
	件
	功率250W，无线遥控

	13
	密封垫片
	3
	个
	PPL材质

	14
	高温手套
	1
	副
	耐温450℃

	15
	开口扳手
	2
	把
	根据反应釜大小配适配

	16
	扭矩扳手
	1
	把
	根据反应釜大小适配


二、质量保证及售后服务：
1、响应人提供的盐碱地降盐促生液体土壤调理产品反应釜的制造质量应符合响应人企业标准、国家有关标准及引进技术质量标准，并以较高标准执行。
2、响应人应保证所提供的设备能满足国家标准基础上，并对设备的制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等过程全面负责。
3、盐碱地降盐促生液体土壤调理产品反应釜的各项性能参数应能符合本规范书提出的要求，并且响应人应在投标文件中提供公司产品彩页等有关资料。
4、盐碱地降盐促生液体土壤调理产品反应釜安装期间，响应人应无偿派技术人员到现场指导安装，并负责调试，直至验收合格。
5、设备应有保质期，保质期为盐碱地降盐促生液体土壤调理产品反应釜调试结束并验收合格后十二个月。保质期内，凡属质量问题或未能达到技术标准所造成的损失及损坏的零部件，响应人应负责赔偿损失并无偿更换零部件。保质期后应无偿满足比价人对设备的技术咨询，并以优惠价格提供零、配件。
交货时间：合同签订后2个月内
交货地点：中盐安徽红四方肥业股份有限公司

