离子色谱仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置离子色谱仪一台，以保证科研工作的连续性，拟采购设备型号为Thermo（赛默飞）品牌/Dionex Inuvion。
一、技术参数：
1.1 用途：适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析。
1.2 仪器包括：离子色谱主机（含泵，电导检测器），阴离子抑制器，阴离子色谱柱，阳离子抑制器，阳离子色谱柱，数据存储分析系统等；

1.3 主机（不包括自动进样器）上预留额外的阀位，可同时安装四个内置的二位多通阀，可用于在线样品前处理。
1.4 主机可内置（非外置）安装两个抑制器。

1.5一针进样同时检测七种离子：氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、溴、硫酸根、磷酸根的分离度及检测时间，且一针样品分析时间不大于7分钟，七种离子分离度均≥1.5。

1.6 一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于5分钟，六种离子分离度均≥1.5。
二、性能指标：

2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于 pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，泵流速范围覆盖0.00-5.00mL/min。
2.2 电导检测器信号采集频率：不低于90Hz，分辨率：≤0.002nS/cm
2.3 阳离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱：可耐受2.0 mL/min流速，最大耐压≥3800 psi，并且柱容量≥2600 µeq

2.4 阴离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱：可耐受2.4mL/min流速，最大耐压≥2900 psi，耐受pH范围0-14，并且柱容量≥200 µeq

2.5 自动进样器位数：具有49个以上进样瓶物理位置，原装标配样品盘保护罩。

2.6 软件：可同时控制离子色谱、气相色谱、液相色谱、三重四极杆有机质谱
2.7 有机物分析扩展功能：可与同品牌高分辨质谱（飞行时间或静电场轨道阱类型质谱）联用开展有机物定性分析

2.8 无机物分析扩展功能：可与同品牌电感耦合等离子体质谱仪联用进行元素分析

三、配置清单：
3.1、离子色谱主机（含泵，电导检测器），1台

3.2、阴离子抑制器，1套

3.3、阴离子色谱柱（含分析柱和保护柱），1套

3.4、阳离子抑制器，1套

3.5、阳离子色谱柱（含分析柱和保护柱），1套

3.6、自动进样器，1套

3.7、色谱采集软件，1套

3.8、阴阳离子切换套件（含十通阀，气路三通，溶剂瓶，管路接头），1套
3.9、数据存储分析系统，1套
四、售后服务：
1、提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 4小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。
2、提供《制造商授权》和《制造商售后服务承诺》。

交货时间：合同签订后30天内

交货地点：江苏省苏州市常熟市辛庄镇辛庄大道1373号中国科学院常熟农业生态实验站
