便携式XRF土壤重金属无损分析仪参数要求
1 用途： 
适用于土壤、粮食、水质等样品的元素监测分析。符合《土壤和沉积物11种元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》（HJ1425-2025）的要求。符合《水质 无机元素 的现场快速测定 便携式单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱法》（DB36/T 1919-2023）要求；
2 工作条件： 
[bookmark: _GoBack]2.1电源：100~240 V，50/60 Hz； 
2.2温度：-5-50℃。 
3 技术性能指标： 
3.1▲安全防护：产品符合国家辐射豁免要求，具备X射线辐射安全保护功能，测试时，若测试窗被打开，系统会自动切断X射线电源，保护使用者的安全。（投标时须提供生产厂家申请的型号一致的辐射豁免证书备案表或辐射豁免函并加盖生产厂家公章）
3.2▲光源：管电压≤50kV，功率≤50W。 (投标时须提供能够反映光管管电流和管电压数值信息的的工作软件屏幕照片和辐射安全许可证副本原件或扫描件 ）  
3.3探测器：高性能大面积硅漂移半导体探测器，分辨率优于130ev。 
3.4光学系统：内置多块双曲面弯晶晶体， 采用单色化入射技术。
3.5 设备整机重量：重量小于10kg，易于携带外出。（投标时须提供设备整机重量的称量时照片和生产厂家盖章的技术参数确认函扫描件）
3.6▲磁吸功能：样品杯具有磁吸固定功能，当设备在野外现场使用时，可能会因地面不平导致样品杯滑出，所以样品杯要求具有自动磁吸功能，确保样品测量距离位置不会发生偏移，保证测量精度。（提供仪器进样结构设计图及体现样品杯、样品舱磁吸功能照片的有资质第三方机构出具的检测报告扫描件加盖生产厂商公章）
3.7▲进样方式：即样品侧位进样方式，实现设备灵敏度的同时保证探测器铍窗不被损坏，降低故障率，减少维修成本。（投标时须提供加盖生产厂家公章的仪器进样设计图和技术参数确认函扫描件） 
3.8探头防护：X光管、探测器与样品处于水平结构，非上下结构，当样品测试膜破损，导致样品泄漏时，样品不会直接洒落到探测器上，防止损坏探测器，降低探测器铍窗损坏和被污染风险，减少维修成本，延长设备使用寿命。
3.9▲液体测量：可支持液体样品直接进样测试，并测试液体样品的中层位置，非底部或顶层，防止样品中有颗粒物或悬浮物存在，导致测量时X光打在颗粒物或悬浮物上，使得样品测量结果偏差的情况。（提供技术白皮书加盖生产厂家公章）
3.10系统电子元件：高性能 MCA，不低于双核处理器，自主开发的专用测量操作系统；彩色高分辨率触摸屏，强日光下显示清晰。 
3.11辅助功能：支持无线WIFI、蓝牙、USB、支持现场外接蓝牙打印机等功能。
3.12野外续航：设备可配备移动电源保障连续工作不小于8小时。
3.13分析元素：Ti、V、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Pb、As、Tl、Se、Sn、Sb、Cd等30余种元素。
3.14提供多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据，数据按日期分别储存，便于查询。 
3.15电脑软件：提供电脑台式软件，可以对设备进行控制，收集谱图，查看数据，以及曲线制作等功能。
3.16操作系统：采用开源性操作系统，确保数据安全。
3.17▲样品分析：支持粉体，液体直接测试功能；粉体进样量支持≤0.5g；液体样品直接进样测样量≤2ml，便于现场快速取制样。（提供技术白皮书加盖生产厂家公章）
4 分析性能：
4.1污水分析模块，高浓度水样直测，无需进行富集或蒸干等前处理。（提供技术白皮书加盖生产厂家公章）
4.1.1水质中元素检出限（水基）：Cu≤0.5，Cr≤5 mg/L，Cd≤0.1mg/L，Pb≤0.2mg/L，Sn≤0.5mg/L，Tl≤0.5mg/L。（分析时间≤600s）
4.1.2定量准确度：检出限至10倍方法检出限范围，相对偏差≤20%；（分析时间≤600s）
4.2 土壤分析模块，土壤经简单研磨，直接测试，无需进行其他前处理操作。（提供技术白皮书加盖生产厂家公章）
4.2.1部分定量元素方法检出限：Ni≤2mg/kg,Cr≤6mg/kg Cu≤0.9mg/kg，Zn≤1.2mg/kg,As≤0.5mg/kg ,Cd≤0.06mg/kg, Pb≤0.5mg/kg，Mo≤2mg/kg,Sb≤2mg/kg，Mn≤15mg/kg（分析时间≤600s）。  
4.2.2土壤测试定量准确度：土壤测试定量准确度：检出限至10倍方法检出限范围，相对偏差≤15%；（分析时间≤600s）
4.2.3土壤测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤12%。（分析时间≤600s）
4.3粮食分析模块
4.3.1大米小麦样品中部份元素检出限：As≤0.1mg/kg，Cd≤0.04mg/kg，Pb≤0.1mg/kg，Cr≤4.0mg/kg，Mn≤6.0mg/kg，Cu≤0.6mg/kg，Zn≤0.3mg/kg,Se≤0.6mg/kg，Ni≤1.2mg/kg。
4.4地表水分析模块，针对低浓度水样，进行预富集处理，再分析测试。
4.4.1通过内标法对水中ppb级别元素进行修正，提升稳定性及准确度。（提供彩页或技术白皮书加盖生产厂商公章）
4.4.2通过富集，地表水中部分定量元素方法检出限（mg/L）：Mn≤0.008 mg/L， Cu≤0.004 mg/L，Pb≤0.004 mg/L，As≤0.003 mg/L，Ni≤0.003 mg/L，Zn≤0.003 mg/L， Cd≤0.001 mg/L，Co≤0.003 mg/L, Cr≤0.006 mg/L（分析时间≤600s）
4.4.3定量准确度：检出限至10倍方法检出限含量范围，相对偏差≤20%；（分析时间≤600s）
4.4.4地表水测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤15%。
4.4.5▲水样前处理富集装置：内置电池，可续航不低于4小时，可视化操作，控制流速，温度，显示电量，具有压力报警设置，当出现样品堵塞时，进行报警提示。（投标时须提供软件界面截图，清晰反映上述功能，并加盖生产厂商公章）
5配置要求： 
主机一台、便携背包1个、水富集系统1套、说明书一本、应用软件一套（包括土壤、粮食、水质分析模式）。测试薄膜1盒，土壤样品杯10个，液体样品杯20个，阴阳离子交换富集头各5盒。
6售后服务：
1、提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 4小时内响应，24小时内告知解决方案提供维修服务；提供终身维修服务。
2、提供《辐射豁免备案表》、《制造商授权》和《制造商售后服务承诺》。
交货时间：合同签订后30天内
交货地点：中国江苏南京市江宁区麒麟街道创优路298号中国科学院南京土壤研究所

